## Specifikace
Specifikační tabulka indukčního průtokoměru FLONET FN50xx.2 |  |  |  | Doporučená hodnota | Chybové hlášení / poznámka
Postupně odshora vyplňte všechna bílá pole ve sloupci D (předdefinované hodnoty zobrazíte klepnutím na: |  |  | ) | Tabulka slouží jako příloha k poptávce nebo k objednávce a k zakázkovému listu pro výrobu.
Pol. | TYPOVÉ ZAŘAZENÍ |  | Kód OČ
5 | Provedení měřicího čidla
6 | Konstrukční provedení průtokoměru
- | TECHNICKÉ PARAMETRY | - | .2-
8 | Dimenze čidla ~ maximální průtok
9 | Příruby čidla
10 | Materiál a povrchová úprava čidla
11 | Materiál elektrod
12 | Výstelka čidla
13 | Krytí čidla
14 | Zemnicí elektroda
15 | Jmenovitý tlak (PN)
16 | Maximální provozní teplota média (TSmax)
17 | Maximální dovolený tlak (PSmax)
18 | Napájení
19 | Krytí skříňky elektroniky
20 | Druh tekutiny dle PED 2014/68/EU
21 | Kategorie dle PED 2014/68/EU
22 | Měřená tekutina |  |  |  |  | Výše uvedené parametry definující konstrukci výrobku.
23 | Popis měřené tekutiny
24 | Zemnicí kroužky
25 | Délka kabelů
- | NASTAVENÍ PRŮTOKOMĚRU | - | -
27 | Impulzní číslo
28 | Jednotky impulzního čísla
29 | Jednotky objemu
30 | Jednotky průtoku
31 | Počet vzorků pro průměrování
32 | Necitlivost měření
33 | Průtok 100% (l/s)
34 | Výstup OUT
- | NASTAVENÍ KOMUNIKACE |  | -
36 | Rozhraní
37 | Adresa - zapište z rozsahu 1 až 247
38 | Rychlost přenosu
39 | FLOSET 4.0 včetně příslušenství
- | KALIBRACE | - | -
41 | Kalibrace
- | DALŠÍ OBCHODNÍ POŽADAVKY | - | -
43 | Počet kusů
44 | Balení
45 | Způsob předání
46 | Záruka
- | SOUVISÍCÍ PŘEDPISY | - | -
48 | Evidenční číslo manuálu průtokoměru
49 | IDO výrobku (zadává ELIS)
| Objednací číslo |  |  | Při případném kopírování vlevo uvedeného Objednacího čísla
| Úplné objednací číslo se vygeneruje až po zadání všech parametrů. |  |  | použijte funkci "Vložit hodnoty"!
FN50.2------
| Zde upřesněte všechny parametry, které jsou označené jako NESTANDARDNÍ (kód "x") |  |  | Jedná se o tyto parametry (čís. položky - název):
Dne
Firma
Číslo poptávky/objednávky zákazníka
Číslo položky v poptávce/objednávce
Vystavil - jméno a příjmení
Referent ELIS
Es90149F
Note on D4: Indukční průtokoměr FLONET FN50xx.1 je měřidlo objemového průtoku vodivých kapalin v uzavřeném potrubí. Umožňuje měření průtoku s vysokou přesností v širokém pásmu rychlostí proudění (0,05 - 10 m/s).
Note on D8: Dimenze ~ max. průtok (při rychlosti v = 10 m/s) U přírub AWWA je uvedená dimenze (DN700 a větší) pouze oriantační. Norma AWWA přesné rozměry nedefinuje.
Note on D9: U bezpřírubového provedení, zde uveďte typ protipřírub na vašem potrubí (tj. mezi jaké příruby bude čidlo vloženo)!
Note on D15: Standardní kombinace jmenovitých tlaků a dimenzí: PN 25 ~ DN 6 až 10 PN 40 ~ DN 15 až 50 PN 16 ~ DN 65 až 200 PN 10 ~ DN 250 až 700 PN 6 ~ DN 800
Note on D17: Maximální dovolený tlak (PS max) závisí na: Typu a materiálu přírub, max. dovolené teplotě (TS max) a na jmenovitém tlaku (PN).
Note on D23: Tento údaj nemá předdefinované hodnoty. Uveďte co nejpřesnější popis.
Note on D27: Viz záložka Impulzní čísla
Note on D34: Q = Q₃
Note on D37: 4 = standardní adresa
Note on D38: Baud (Bd) je jednotka modulační rychlosti udávající počet změn stavu přenosového média za 1 sekundu.
Note on C39: Příslušenství: Převodník USB/RS-485, připojovací kabely, uživatelská příručka.
Note on D39: Prostřednictvím programu FLOSET lze průtokoměr připojit k počítači (PC, notebook, tablet), na kterém je nainstalován Windows 7 a vyšší (nebo Linux, iOS) s JAVA 8u40 a vyšší.
Note on D49: IDO výrobku (č. kusovníku vč. provedení) zde zapisuje pověřený zaměstnanec ELIS, v případě že výrobek je uveden v DB IS Helios.
Note on C56: Abyste mohli do tohoto pole zapisovat, poklepejte v něm myší (2x klepněte - zobrazí se kurzor ...). (Nový řádek = Alt+Enter)

## Data (hidden)
Provedení měřicího čidla | Kód | Sloupec pro zápis návrhu úprav
Přírubové - měření chladu a ost. aplikace | 1
Bezpřírubové - měření chladu a ost. aplikace (do DN200) | 2
Přírubové - měření tepla | 3
Bezpřírubové - měření tepla (do DN200) | 4
Nestandardní | x
Konstrukční provedení průtokoměru
EKONOMIC kompaktní | 0
EKONOMIC oddělené | 1
Dimenze čidla
DN6 ~ 1 m³/h | 01
DN8 ~ 1,8 m³/h | 02
DN10 ~ 2,8 m³/h | 03
DN15 ~ 7,87 m³/h | 04
DN20 ~ 12 m³/h | 05
DN25 ~ 20 m³/h | 06
DN32 ~ 31,25m³/h | 07
DN40 ~ 50 m³/h | 08
DN50 ~ 79 m³/h | 09
DN65 ~ 125 m³/h | 10
DN80 ~ 200 m³/h | 11
DN100 ~ 312,5 m³/h | 12
DN125 ~ 500 m³/h | 13
DN150 ~ 788 m³/h | 14
DN200 ~ 1 250 m³/h | 15
DN250 ~ 2 000 m³/h | 16
DN300 ~ 3 125 m³/h | 17
DN350 ~ 3 125 m³/h | 18
DN400 ~ 5 000 m³/h | 19
DN450 ~ 5 000 m³/h | 20
DN500 ~ 7 875 m³/h | 21
DN600 ~ 7 875 m³/h | 22
DN700 ~ 12 500 m³/h | 23
DN800 ~ 12 500 m³/h | 24
Nestandardní | xx
Příruby čidla
ČSN EN 1092-1 | 1
ASME (ANSI) B16.5 (max. DN600) | 2
AS 4087 | 3
AWWA C207 (DN700 a větší) | 4
BS 4504 | 5
JIS B2210 | 6
Nestandardní | x
Materiál a povrchová úprava čidla
Plášť i případné příruby: Uhlíková ocel Vnější nátěr: Polyuretan | 1
Plášť: Uhlíková ocel Příruby: Nerez 1.4301 Vnější nátěr: Polyuretan | 2
Celonerezové čidlo 1.4301 | 3
Nestandardní | x
Materiál elektrod
Nerezová ocel 1.4571 | 1
Hastelloy C-276 | 2
Platina-rhodium PtRh20 | 3
Tantal | 4
Titan Gr.2 ASTM B348-03 | 5
Nestandardní | x
Výstelka čidla
Tvrdá pryž (+5 ÷ +80 °C, DN25 ÷ DN800) | 1
Měkká pryž (-20 ÷ +80 °C, DN25 ÷ DN800) | 2
Pryž pro pitnou vodu (+5 ÷ +80 °C, DN40 ÷ DN800) | 3
Teflon PTFE (-20 ÷ +150 °C, DN15 ÷ DN800) | 4
E-CTFE (-20 ÷ +120 °C, DN300 ÷ DN800) | 5
PVDF (-20 ÷ +120 °C, DN6 ÷ DN10) | 6
Nestandardní | x
Krytí čidla
IP 65 | 0
IP 67 | 1
Nadstandardní IP 68 | 2
Zemnicí elektroda
ANO | 1
Ne | 0
Jmenovitý tlak EN / ASME
PN 6 | 1
PN 10 | 2
PN 16 / Class 150 | 3
PN 25 | 4
PN 40 / Class 300 | 5
Nestandardní | x
Maximální provozní teplota média (TSmax)
50 °C | 1
60 °C | 2
70 °C | 3
80 °C | 4
90 °C | 5
110 °C | 6
120 °C | 7
130 °C | 8
150 °C | 9
Nestandardní | x
Maximální dovolený tlak (PSmax)
Standardní (viz list "PS max") | 1
Nestandardní | x
Napájení
85 ÷ 305 V AC | 1
8 ÷ 25 V AC | 2
10 ÷ 36 V DC | 3
Krytí skříňky elektroniky
IP 65 | 1
Druh tekutiny dle PED 2014/68/EU
PED není požadováno | 0
Kapaliny skupiny 1 definované v čl. 4 odd. 1. C) ii) PED | 1
Kapaliny skupiny 2 definované v čl. 4 odd. 1. C) ii) PED | 2
Plyny skupiny 1 definované v čl. 4 odd. 1. C) i) PED | 3
Plyny skupiny 2 definované v čl. 4 odd. 1. C) i) PED | 4
Nestandardní | x
Kategorie dle PED 2014/68/EU
PED není požadováno | 0
SEP (PED 0) | 1
PED I | 2
PED II | 3
PED III | 4
Měřená tekutina
Voda | 1
Nestandardní | x
Popis měřené tekutiny
Není nabízen ze seznamu
Zemnicí kroužky
Bez zemnicích kroužků | 0
Nerezová ocel 1.4571 | 1
Délka kabelů
Bez kabelu | 0
5 m (standardně) | 1
10 m | 2
15 m | 3
20 m | 4
30 m | 5
40 m | 6
50 m | 7
100 m | 8
Nestandardní | x
Impulzní číslo
Není požadováno | 0
Standardní (viz list "Impulzní čísla") | 1
Nestandardní | x
Jednotky impulzního čísla
Žádná jednotka (impulzní číslo není požadováno) | 00
l/imp (standardně) | 01
hl/imp | 02
milion l/imp | 03
m³/imp | 04
US liquid gal/imp | 05
milion US liquid gal/imp | 06
Imp gal/imp | 07
bbl/imp | 08
bblLiq/imp | 09
bush US/imp | 10
in³/imp | 11
ft³/imp | 12
yd³/imp | 13
Nestandardní | xx
Jednotky objemu
l | 01
hl | 02
milion l | 03
m³ (standardně) | 04
US liquid gal | 05
milion US liquid gal | 06
Imp gal | 07
bbl | 08
bblLiq | 09
bush US | 10
in³ | 11
ft³ | 12
yd³ | 13
Nestandardní | xx
Jednotky průtoku
l/s | 01
l/min | 02
l/h | 03
milion l/den | 04
m³/s | 05
m³/min | 06
m³/h (standardně) | 07
m³/den | 08
ft³/s | 09
ft³/min | 10
ft³/h | 11
ft³/den | 12
US liquid gal/s (GPS) | 13
US liquid gal/min (GPM) | 14
US liquid gal/hod (GPH) | 15
US liquid gal/den (GPD) | 16
milion US liquid gal/den | 17
Imp gal/s | 18
Imp gal/min | 19
Imp gal/h | 20
Imp gal/den | 21
bbl/s | 22
bbl/min | 23
bbl/h | 24
bbl/den | 25
Nestandardní | xx
Počet vzorků pro průměrování
25 | 1
50 | 2
100 (standardně) | 3
150 | 4
200 | 5
250 | 6
Nestandardní | x
Celkový objem (standardně)
50 % Q₁ (standardně) | 1
35 % Q₁ | 2
Nestandardní | x
Průtok 100% (l/s)
Standardní průtok Q₃/qp | 1
Nestandardní | x
Výstup OUT
Není požadován | 00
Frekvenční pro Q+ 0 ÷ 10 kHz ~ 0 ÷ Q₃ | 01
Frekvenční pro Q- 0 ÷ 10 kHz ~ 0 ÷ Q₃ | 02
Frekvenční pro ¦Q¦ (standardně) 0 ÷ 10 kHz ~ 0 ÷ Q₃ | 03
Frekvenční pro Q+ 0 ÷ 1 kHz ~ 0 ÷ Q₃ | 04
Frekvenční pro Q- 0 ÷ 1 kHz ~ 0 ÷ Q₃ | 05
Frekvenční pro ¦Q¦ 0 ÷ 1 kHz ~ 0 ÷ Q₃ | 06
Frekvenční - nestandardní (Q ≠ Q₃) | x1
Pulzní pro Q+ pulz 5 ms, mezera min. 5 ms, standardní impulzní čís. | 08
Pulzní pro Q- pulz 5 ms, mezera min. 5 ms, standardní impulzní čís. | 09
Pulzní pro ¦Q¦ pulz 5 ms, mezera min. 5 ms, standardní impulzní čís. | 10
Pulzní - nestandardní pulzy, mezery nebo impulzní číslo | x2
Indikace mezního průtoku Q > Qmezní (Qmezní = Q₃ - sepne, je-li Q > Qmezní) | 12
Indikace mezního průtoku ¦Q¦ > Qmezní (Qmezní = Q₃ - sepne, je-li ¦Q¦ > Qmezní) | 13
Indikace stavu bez závady (je sepnuto, pokud na průtokoměru není závada) | 14
Binární kladný (sepnuto) | 15
Binární záporný (sepnuto) | 16
Trvale sepnuto | 17
Funkce OUT
Položka zrušena
Rozhraní
Komunikace není požadována | 0
RS-485 MODBUS RTU | 1
Adresa
Není nabízena ze seznamu
Rychlost přenosu
300 Bd | 1
600 Bd | 2
1 200 Bd | 3
2 400 Bd | 4
4 800 Bd | 5
9 600 Bd (standardně) | 6
19 200 Bd | 7
38 400 Bd | 8
56 800 Bd | 9
FLOSET 4.0 včetně příslušenství
Není požadován | 0
Ano | 1
Kalibrace
Bez kalibrace | 0
Standardní kalibrace dle EN ISO 4064-1, tř. přesnosti 2 | 1
Nadstandardní kalibrace dle EN ISO 4064-1 s přesností ±0,5 % | 2
Nadstandardní kalibrace dle EN ISO 4064-1 s přesností ±0,2 % | 3
Standardní kalibrace dle EN 1434, tř. přesnosti 2 | 4
Nadstandardní kalibrace dle EN 1434 s přesností ±0,5 % | 5
Nadstandardní kalibrace dle EN 1434 s přesností ±0,2 % | 6
Nestanardní požadavek na kalibraci | x
Počet kusů
Není nabízen ze seznamu
Balení
Nebaleno | 0
Standardní | 1
Nestandardní | x
Způsob předání
Osobní odběr | 1
Spediční službou na náklady dodavatele | 2
Spediční službou na náklady odběratele | 3
Nestandardní | x
Záruka
6 měsíců | 1
12 měsíců | 2
18 měsíců | 3
24 měsíců (standardně) | 4
36 měsíců | 5
Nestandardní | x
Note on A4: Dlouhý nerez komínek => užití do 150 °C
Note on A5: Dlouhý nerez komínek => užití do 150 °C
Note on A32: Poslední dimenze dle ASME
Note on A33: Standard: Nejmenší dimenze dle AWWA
Note on A97: Nenabízí se, dosazuje se automaticky.
Note on A106: Nenabízí se, dosazuje se automaticky.
Note on A120: Nenabízí se, dosazuje se automaticky.
Note on A135: Nenabízí se, dosazuje se automaticky.
Note on A200: Měření vždy OBOUSMĚRNÉ
Note on A220: Indikace místo Diagnostika. Opravit i u ostatních TAB?
Note on A227: Nenabízí se, dosazuje se automaticky.
Note on B249: Pro nastavený nulový průtok a referenční podmínky: Relativní chyba Rozsah průtoků ±0,5 % z měřené hodnoty 5–100% Q₄ ±0,2 % z měřené hodnoty 10–100% Q₄
Note on B250: Pro nastavený nulový průtok a referenční podmínky: Relativní chyba Rozsah průtoků ±0,5 % z měřené hodnoty 5–100% Q₄ ±0,2 % z měřené hodnoty 10–100% Q₄
Note on B252: Pro nastavený nulový průtok a referenční podmínky: Relativní chyba Rozsah průtoků ±0,5 % z měřené hodnoty 5–100% Q₄ ±0,2 % z měřené hodnoty 10–100% Q₄
Note on B253: Pro nastavený nulový průtok a referenční podmínky: Relativní chyba Rozsah průtoků ±0,5 % z měřené hodnoty 5–100% Q₄ ±0,2 % z měřené hodnoty 10–100% Q₄

## Tech (hidden)
Objednací číslo |  |  |  | Počet nezadaných hodnot: | 38 | Nestandardní parametry - souhrn:
|  |  |  | HW část: | 16
Pozice | Kód | Název | Hodnota
0 | FN50 |  |  |  |  | Nestandardní parametry
5 |  | Provedení měřicího čidla | 0
6 |  | Konstrukční provedení průtokoměru | 0
- | .2- | TECHNICKÉ PARAMETRY | -
8 |  | Dimenze čidla ~ maximální průtok | 0
9 |  | Příruby čidla | 0
10 |  | Materiál a povrchová úprava čidla | 0
11 |  | Materiál elektrod | 0
12 |  | Výstelka čidla | 0
13 |  | Krytí čidla | 0
14 |  | Zemnicí elektroda | 0
15 |  | Jmenovitý tlak (PN) | 0
16 |  | Maximální provozní teplota média (TSmax) | 0
17 |  | Maximální dovolený tlak (PSmax) | 0
18 |  | Napájení | 0
19 |  | Krytí skříňky elektroniky
20 |  | Druh tekutiny dle PED 2014/68/EU | 0
21 |  | Kategorie dle PED 2014/68/EU | 0
22 |  | Měřená tekutina | 0
23 |  | Popis měřené tekutiny | 0
24 |  | Zemnicí kroužky | 0
25 |  | Délka kabelů | 0
- | - | NASTAVENÍ PRŮTOKOMĚRU | -
27 |  | Impulzní číslo | 0
28 |  | Jednotky impulzního čísla | 0
29 |  | Jednotky objemu | 0
30 |  | Jednotky průtoku | 0
31 |  | Počet vzorků pro průměrování | 0
32 |  | Necitlivost měření | 0
33 |  | Průtok 100% (l/s) | 0
34 |  | Výstup OUT | 0
- | - | NASTAVENÍ KOMUNIKACE | 0
37 |  | Adresa - zapište z rozsahu 1 až 247 | 0
38 |  | Rychlost přenosu | 0
39 |  | FLOSET 4.0 včetně příslušenství | 0
- | - | KALIBRACE | -
41 |  | Kalibrace | 0
- | - | DALŠÍ OBCHODNÍ POŽADAVKY | -
43 |  | Počet kusů | 0
44 |  | Balení | 0
45 |  | Způsob předání | 0
46 |  | Záruka | 0
- | - | SOUVISÍCÍ PŘEDPISY | -
48 |  | Evidenční číslo manuálu průtokoměru

## PS max
Přehled standardních maximálních dovolených tlaků
v závislosti na typu a materiálu přírub, na maximální dovolené teplotě a na jmenovitém tlaku
Příruby dle EN1092-1 z uhlíkové oceli | [5 empty] | Příruby dle EN1092-1 z korozivzdorné oceli 1.4301
|  | Maximální dovolený tlak PSmax [bar] | [5 empty] | Maximální dovolený tlak PSmax [bar]
Jmenovitá | Jmenovitý | pro maximální dovolenou teplotu TSmax* |  |  |  | Jmenovitá | Jmenovitý | pro maximální dovolenou teplotu TSmax*
světlost čidla | tlak | TSmax = 80 °C | TSmax = 110 °C | TSmax = 120 °C | TSmax = 150 °C | světlost čidla | tlak | TSmax = 80 °C | TSmax = 110 °C | TSmax = 120 °C | TSmax = 150 °C
|  | (výstelky TG, MG, NG) | (výstelky PTFE, E-CTFE)** | (výstelky E-CTFE)** | (výstelky PTFE)** |  |  | (výstelky TG, MG, NG) | (výstelky PTFE, E-CTFE)** | (výstelky E-CTFE)** | (výstelky PTFE)**
DN15 – DN50 | PN40 | 38.3 | 36.7 | - | 35.2 | DN15 – DN50 | PN40 | 37.8 | 35.6 | - | 32.7
DN65 – DN200 | PN16 | 15.3 | 14.6 | - | 14 | DN65 – DN200 | PN16 | 15.1 | 14.2 | - | 13.1
DN250 – DN700 | PN10 | 9.5 | 9.1 | 9 | 8.8 | DN250 – DN700 | PN10 | 9.4 | 8.8 | 8.6 | 8.1
DN800 | PN6 | 5.5 | 5.4 | 5.4 | 5.2 | DN800 | PN6 | 5.6 | 5.3 | 5.2 | 4.9
Příruby dle ASME B16.5 z uhlíkové oceli | [5 empty] | Příruby dle ASME B16.5 z korozivzdorné oceli 1.4301
|  | Maximální dovolený tlak PSmax [bar] | [5 empty] | Maximální dovolený tlak PSmax [bar]
Jmenovitá | Jmenovitý | pro maximální dovolenou teplotu TSmax* |  |  |  | Jmenovitá | Jmenovitý | pro maximální dovolenou teplotu TSmax*
světlost čidla | tlak | TSmax = 80 °C | TSmax = 110 °C | TSmax = 120 °C | TSmax = 150 °C | světlost čidla | tlak | TSmax = 80 °C | TSmax = 110 °C | TSmax = 120 °C | TSmax = 150 °C
|  | (výstelky TG, MG, NG) | (výstelky PTFE, E-CTFE)** | (výstelky E-CTFE)** | (výstelky PTFE)** |  |  | (výstelky TG, MG, NG) | (výstelky PTFE, E-CTFE)** | (výstelky E-CTFE)** | (výstelky PTFE)**
NPS ½“ – 24“ | Class 150 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | NPS ½“ – 24“ | Class 150 | 14.1 | 13 | 12.8 | 12
Bezpřírubové provedení z uhlíkové oceli
Maximální dovolený tlak PSmax [bar]
Jmenovitá | Jmenovitý | pro maximální dovolenou teplotu TSmax*
světlost čidla | tlak | TSmax = 80 °C | TSmax = 110 °C | TSmax = 150 °C
|  | (výstelky TG, MG, NG) | (výstelky PTFE)** | (výstelky PTFE)**
DN20 – DN50 | PN40 | 38.3 | 36.7 | 35.2
DN65 – DN200 | PN16 | 15.3 | 14.6 | 14
Poznámky
* Pro příruby materiálové skupiny 3E0 dle ČSN EN1092-1 např. ocel P245GH, P265GH.
** Pouze na speciální vyžádání.
Hodnoty PSmax (maximální dovolený tlak) a TSmax (maximální dovolená teplota), vztahující se k čidlu, jsou uvedeny na štítku čidla.
Po konzultaci je možné dodat čidla s přírubami pro jiné hodnoty PSmax a TSmax s ohledem na tlako-teplotní vlastnosti materiálu přírub.

## Impulzní čísla
Přehled impulzních čísel
v závislosti na frekvenci a dimenzi
DN [mm] | NPS | Q4 |  | Impulzní číslo [l/impulz]
|  | (v = 10 m/s) |  | pro fmax = 100 Hz |  |  | pro fmax = 50 Hz (standard) |  |  | pro fmax = 10 Hz |  |  | pro fmax = 5 Hz
|  | [m3/h] | [l/s] | Objem | f pulzů | Šířka | Objem | f pulzů | Šířka | Objem | f pulzů | Šířka | Objem | f pulzů | Šířka
|  |  |  | pulzu | pro Q4 | pulzu | pulzu | pro Q4 | pulzu | pulzu | pro Q4 | pulzu | pulzu | pro Q4 | pulzu
|  |  |  | V | f | Pmax | V | f | Pmax | V | f | Pmax | V | f | Pmax
|  |  |  | [l/imp] | [Hz] | [ms] | [l/imp] | [Hz] | [ms] | [l/imp] | [Hz] | [ms] | [l/imp] | [Hz] | [ms]
10 |  | 2.8 | 0.77778 | 0.01 | 77.7778 | 6 | 0.1 | 7.7778 | 64 | 0.1 | 7.7778 | 64 | 1 | 0.77778 | 643
15 | ½“ | 7.87 | 2.1861 | 0.1 | 21.8611 | 23 | 0.1 | 21.8611 | 23 | 1 | 2.1861 | 229 | 1 | 2.1861 | 229
20 | ¾“ | 12 | 3.3333 | 0.1 | 33.3333 | 15 | 0.1 | 33.3333 | 15 | 1 | 3.3333 | 150 | 1 | 3.3333 | 150
25 | 1“ | 20 | 5.5556 | 0.1 | 55.5556 | 9 | 0.1 | 55.5556 | 9 | 1 | 5.5556 | 90 | 1 | 5.5556 | 90
32 | 1 ¼“ | 31.25 | 8.6806 | 0.1 | 86.8056 | 6 | 1 | 8.6806 | 58 | 1 | 8.6806 | 58 | 10 | 0.86806 | 576
40 | 1 ½“ | 50 | 13.8889 | 1 | 13.8889 | 36 | 1 | 13.8889 | 36 | 10 | 1.3889 | 360 | 10 | 1.3889 | 360
50 | 2“ | 79 | 21.9444 | 1 | 21.9444 | 23 | 1 | 21.9444 | 23 | 10 | 2.1944 | 228 | 10 | 2.1944 | 228
65 | 2 ½“ | 125 | 34.7222 | 1 | 34.7222 | 14 | 1 | 34.7222 | 14 | 10 | 3.4722 | 144 | 10 | 3.4722 | 144
80 | 3“ | 200 | 55.5556 | 1 | 55.5556 | 9 | 1 | 55.5556 | 9 | 10 | 5.5556 | 90 | 10 | 5.5556 | 90
100 | 4“ | 312.5 | 86.8056 | 1 | 86.8056 | 6 | 10 | 8.6806 | 58 | 10 | 8.6806 | 58 | 100 | 0.86806 | 576
125 | 5“ | 500 | 138.8889 | 10 | 13.8889 | 36 | 10 | 13.8889 | 36 | 100 | 1.3889 | 360 | 100 | 1.3889 | 360
150 | 6“ | 788 | 218.8889 | 10 | 21.8889 | 23 | 10 | 21.8889 | 23 | 100 | 2.1889 | 228 | 100 | 2.1889 | 228
200 | 8“ | 1250 | 347.2222 | 10 | 34.7222 | 14 | 10 | 34.7222 | 14 | 100 | 3.4722 | 144 | 100 | 3.4722 | 144
250 | 10“ | 2000 | 555.5556 | 10 | 55.5556 | 9 | 10 | 55.5556 | 9 | 100 | 5.5556 | 90 | 100 | 5.5556 | 90
300 | 12“ | 3125 | 868.0556 | 10 | 86.8056 | 6 | 100 | 8.6806 | 58 | 100 | 8.6806 | 58 | 1000 | 0.86806 | 576
350 | 14“ | 3125 | 868.0556 | 10 | 86.8056 | 6 | 100 | 8.6806 | 58 | 100 | 8.6806 | 58 | 1000 | 0.86806 | 576
400 | 16“ | 5000 | 1388.8889 | 100 | 13.8889 | 36 | 100 | 13.8889 | 36 | 1000 | 1.3889 | 360 | 1000 | 1.3889 | 360
450 | 18“ | 5000 | 1388.8889 | 100 | 13.8889 | 36 | 100 | 13.8889 | 36 | 1000 | 1.3889 | 360 | 1000 | 1.3889 | 360
500 | 20“ | 7875 | 2187.5 | 100 | 21.875 | 23 | 100 | 21.875 | 23 | 1000 | 2.1875 | 229 | 1000 | 2.1875 | 229
600 | 24“ | 7875 | 2187.5 | 100 | 21.875 | 23 | 100 | 21.875 | 23 | 1000 | 2.1875 | 229 | 1000 | 2.1875 | 229
700 | - | 12500 | 3472.2222 | 100 | 34.7222 | 14 | 100 | 34.7222 | 14 | 1000 | 3.4722 | 144 | 1000 | 3.4722 | 144
800 | - | 12500 | 3472.2222 | 100 | 34.7222 | 14 | 100 | 34.7222 | 14 | 1000 | 3.4722 | 144 | 1000 | 3.4722 | 144